- 玻片激光打号机采购要求

- 一、采购项目：玻片激光打号机

- 二、采购数量：1台

- 三、技术参数

- 1.采用激光标刻技术对载玻片进行标刻病理组织的信息，便于管理和质控。

- ★2.符合操作流程及便于质控：体积小巧宽度≤20cm，显示≥8英寸触摸显示屏，显示屏与竖直面倾角≥10°，便于观察。可以放置在切片机上方，扫描包埋盒二维码联动玻片打号，随用随打，实现边扫描打号边切片，严格质控，规避错序风险。

- 3.玻片装载：采用侧翻、弹匣式加载装置，方便拔插、安装玻片；容量≥150张/盒，实时监测有无玻片，适时提醒玻片添加。（提供证明文件）

- 4.转运机构：玻片送料输送采用同步带、线性导轨支撑和电机驱动方式；采用楔形柔性钩片装置，减轻玻片损伤。玻片出料输送采用同步带+电机驱动方式，翻转安全可控。

- 5.收集装置：采用料斗式收集装置；收料盒留有拿取卡位，方便玻片拿取；配备单玻片和≥10玻片数量的收料盒，按使用需要选择搭配。

- 6.语音播报功能：提供包埋盒序号的播报，方便技术员的核对。

- ★7.激光器：激光器重复频率≥20KHz，窄脉宽，输出功率≤4W。响应更快、发热更小、更节能稳定。（提供证明文件）

- 8.对外接口：≥2个USB接口，≥1个RJ45网口。

- 9.最大分辩率：≥726dpi分辨率，更清晰。

- ★10.具有FDA或CE或CFDA安全认证（提供证书）。

- 11.安全维护：采用可开合门式检修维护窗口，方便检修维护；配有安全传感器检测，智能关光，保证出光安全。（提供证明文件）

- 12.净化装置：采用高吸附力活性炭+大吸力风机净化系统，去除异味和过滤烟尘。（提供证明文件）

- 13.打码原理：非接触式激光标刻，无需使用墨盒或色带等耗材，零成本使用。

- 14.打印效果：打印字体清晰精致，耐二甲苯和苏木素等常用试剂浸泡不褪色；使用批量扫描仪、扫码枪≤1秒内识别二维码。

- 15.玻片兼容：打码时间：≤3s/玻片。（提供证明文件）

- 16.耐腐蚀性：耐二甲苯、酒精、常规染色液等常用试剂。

- 17.扫码打印：外置移动式二维码扫描枪，便于扫描包埋盒二维码自动打印玻片信息。

- 18.观察窗：设有观察窗，可观测上料区玻片余量。

- 19.电脑一体机：内置触摸屏，具备USB、网络接口，可外接鼠标、键盘、显示屏、扫描枪。Windows系统开发，具有断电记忆功能。

- 20.数据输入方式：数据输入方式≥3种，电脑端输入、扫描枪输入和触摸显示屏输入等。

- 21.能够与医院现行所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。（提供证明文件）

- 1）兼容自定义录入打印；

- 2）具有数据追溯功能；

- 3）软件具有自定义格式、内容功能；

- 4）合并打印：支持扫码枪扫描两个包埋盒条码，将两者信息合并打印到一张玻片上，满足科室合并打印需求。

四、质保：≥3年，根据医院需求免费提供集体培训。

五、最高限价：14.5万元，包含税金、运费、安装等一切相关费用，相关耗材分项报价不计入总价。

六、供货期：签订合同后30日内。

七、投标人资格要求：

1、投标人须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营企业许可证，医疗器械生产企业须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产企业许可证；

2、投标人所投产品须具有有效的国家食品药品监督管理局出具的中华人民共和国医疗器械注册证。